附件1-1:

深圳市宝排水质检测中心有限公司

全自动化学需氧量分析仪等检测仪器采购项目需求书

| 资格要求 | 1.营业执照经营范围需包含检测仪器销售、实验室仪器销售等； 2.本项目不允许分包或转包。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | - 一、需求内容 供货商可在检测仪器清单的推荐品牌中任选一种品牌供货，供货商选择的品牌型号需满足“第三章 第二节 设备技术要求”的参数要求。 序号; 仪器名称; 单位; 数量; 推荐品牌. 1; 全自动化学需氧量分析仪; 套; 1; 北京吉天、宝德、深圳呼客. 2; 挥发酚流动注射分析仪; 套; 1; 北京吉天、宝德、海光、聚光科技. 3; 气相分子吸收光谱仪; 套; 1; 上海安杰、北裕、森谱. 4; 数字瓶口滴定器; 套; 4; 普兰德、雷磁、莱浦生物、北京大龙. # 二、检测仪器技术要求 （一）总体要求 ### 1.供货商负责采购文件要求的一切事宜及责任，包括货物供货、运输、仓储保管、验收及相关服务等。 ### 2.供货商所提供的设备应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对供应商所提供的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。 ### 3.供货商所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 4.供应商须保证所提供设备是原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 5.供货商须提供所提供设备的装箱清单、产品质量说明书、产品合格证书、出厂检验报告、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具（如有）等，并保证所提供设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。 6.供应商必须负责将设备送至采购人指定的地址，所产生的所有费用由供货商承担。合同签订后30个日历日内，完成设备的供货、安装、调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训（厂家提供的免费培训）。 7.验收按国家有关的规定、规范进行。所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成，换货的相关费用由供货商承担。设备安装、调试完成后对供货商提供的检测仪器组织验收。 8.全自动化学需氧量分析仪质保期为3年（自验收合格日起），其它仪器整机质保为1年。在质保期内，供应商负责免费维修及更换零配件，所有仪器提供终身的技术支持。供应商在接收到报修要求后，应在3日内到现场进行维修。 （二）设备技术要求 设备技术要求如下，标注“★”的参数不允许发生负偏离，否者将导致后续在投标中被否决，标注“▲”的条款发生负偏离将在评、定标时产生不利于采购人的影响。 序号; 设备名称; 技术参数/指标. 1; 全自动化学需氧量分析仪; 1.1★功能要求: - (1)仪器符合《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）的要求，测量范围不低于:4-700 mg/L； - (2)可实现无人值守运行； (3)测试效率:日处理样品量≥100个； (4)除出风口外，整机外壳全密闭设计，防止污染环境； (5)仪器做样途中，可随意添加样品，无需停机等待； (6)仪器长度≤1350 mm。. 1.2▲关键性能指标 - (1)进样器部分:样品位≥65位； - (2)加液模块:重铬酸钾（高低）和硫酸亚铁铵（高低）必须使用高精度注射泵，重铬酸钾注射泵的加液误差≤0.2%，硫酸亚铁铵的加液误差≤0.16%； - (3)消解模块:独立消解模块设计，每个消解模块可独立控温，消解模块≥10个； - (4)滴定模块:颜色滴定、电位滴定、颜色+电位双重滴定三种模式可选。. 1.3具备从冷凝管顶部自动加加硫酸-硫酸银溶液和纯水功能。. - 1.4工作站: - (1)操作软件支持序列编辑，样品表导出，报告生成等功能； - (2)实现“加液-消解-滴定-分析-结果呈现”一体化，从样品加液、消解到出具最终结果，无人工干预，仪器全自动完成； - (3)可直接生成PDF报告，防止人为篡改。. - 1.5配置要求: - (1)全自动化学需氧量分析仪主机1台； - (2)工作站（含软件）1台，工作站配置:内存32 GB及以上，硬盘1TB及以上，显示器23.8英寸及以上； - (3)电源要求:220V AC； - (4)仪器出风口需接入招标人预留的排风管内。. 2; 挥发酚流动注射分析仪; - 2.1▲仪器配置 - (1)挥发酚流动注射分析仪主机1台，带内嵌式在线稀释装置、膜分离在线蒸馏模块和在线电冷凝模块； - (2)仪器配备70位以上自动进样器； - (3)仪器维护专用工具。. - 2.2▲仪器性能技术指标: - (1)方法原理:《水质 挥发酚的测定 流动注射-4 -氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）； - (2)线性范围:0.001-0.2 mg/L（最高5.0mg/L应分段测量）； - (3)检出限:≤0.0003 mg/L； - (4)样品分析频率:16-20样/小时； - (5)精密度:≤1%。. - 2.3▲仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈15-45度倾角放置在仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀。. - 2.4一体机式设计，无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。. 2.5进样器具有独立补液泵设计，载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。. 2.6在线自动稀释装置，稀释倍数≥20倍，配置的标准曲线r>0.999。. 3; 气相分子吸收光谱仪; - 3.1★仪器性能要求: - (1)仪器符合《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 199—2023）和《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200—2023）的要求，检出限:总氮≤0.05mg/L、硫化物≤0.005mg/L； - (2)线性要求:相关性系数r≥0.9995； - (3)总氮:1.0 mg/L溶液，RSD<2％；硫化物:0.5 mg/L溶液，RSD<2％； - (4)灵敏度（标准曲线斜率）：氨氮≥0.18，总氮≥0.07；硫化物≥0.08。. - 3.2▲仪器配置: - (1)主机1台(含反应分离器、流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、EPC系统、光源系统、电子压力报警系统、TCS温度控制系统、氨氮在线氧化系统，紫外在线消解模块、自动稀释系统) - (2)自动进样器1套，样品位数≥50位； - (3)软件系统1套； - (4)数据处理工作站1套； - (5)配套耗材1批。. - 3.3▲主机集成紫外在线消解模块，用于总氮测定时的自动在线消解，无需另配独立的紫外在线消解模块。. - 3.4可自动配置标准曲线，相关性系数>0.9995，仪器具备自动稀释功能，最大稀释倍数≥50倍，稀释准确度：0-20倍时，稀释误差小于3%；20-50倍时稀释误差小于5%。. - 3.5检测器能实现全谱检测，光谱响应范围宽（190-400nm）。. - 3.6仪器主机具备气路清洗装置。. - 3.7检测时，软件实时记录不少于5个波长的吸光度变化情况，形成多个波长的信号图谱。. 4; 数字瓶口滴定器; - 4.1▲仪器性能 - (1)仪器符合A级玻璃滴定管标准； - (2)量程50ml，准确度≤±0.06%；相对偏差≤±0.02%。. - 4.2易于拆卸清洗、维护及更换零部件；. - 4.3极限工作条件 - (1)装置及试剂温度范围＋15℃至40℃； - (2)最大蒸汽压至500mbar； - (3)最大粘度至500mm2/s； - (4)相对湿度范围:20%至90%。. |

经办人:                    需求单位负责人:

日期:2026年7月10日